货物需求一览表及技术规格要求

- 货物需求一览表：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 振动排痰仪 | 1台 | 详见招标文件 |

- 技术规格

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 振动排痰仪 | - 一、适用范围:适用于通过振动叩击改善患者肺部血液循环状况，协助排出呼吸 - 道分泌物。 - 二、结构及组成:由主机、充气气囊(排痰背心)、导气软管组成。 - 三、技术参数: - 3.1屏幕规格：≥5寸高清屏幕，全中文导航，触摸按键; - 3.2 治疗模式:手动模式，自动模式,自定义模式; - ▲3.3 手动模式频率可调范围：≥1-22Hz，误差:≤±2Hz， - 压力可调范围：≥1-35mmHg,误差：≤±1.5mmHg， - 时间范围:1-99min，步距为1min，连续可调; - 3.4自动模式:包括成人模式、儿童模式、老人模式、重症模式; - 3.5成人模式:频率15Hz、压力16mmHg、时间调节范围:1-99min; - ▲3.6儿童模式:频率12Hz、压力14mmHg、时间调节范围:1-99min; - ▲3.7 频率输出准确性、压力安全有效范围及输出准确性:频率和压力最小值、中间值、最大值输出与设置值的误差不超过±20%或±2Hz，二者取最大值; - 3.8导气软管连接的可靠的靠性:设备连接软管应连接可靠牢固在管路连接方向 - 上作用 20N的力，管路与设备和充气气囊不分离; - ▲3.9设备具备泄压功能:在泄压启动后，充气气囊压力在10s内从最大压力 - 下降到0.2kPa; - 3.10具备双重电源保护功能; - 3.11具备设备累计工作时间查询功能; - 四、配置参数: - ▲4.1充气背心具备腹部防振动结构，除可拆卸背心外，可配备可拆卸内衬避免 - 交叉感染: - 4.2 充气气囊最大气压承受力：充气气囊应能承受设备最大气压动力输出的2 - 倍压力： - 4.3配备专用台车使用。 - 五、整机保修3年 |