货物需求一览表及技术规格要求

- 货物需求一览表：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 心电监护仪 | 8台 | 详见招标文件 |
| 二 | 高端床旁监护仪 | 2台 | 详见招标文件 |
| 三 | 医用电动病床 | 2台 | 详见招标文件 |
| 四 | 医用多功能床垫 | 2台 | 详见招标文件 |
| 五 | 输液信息采集系统 | 3套 | 详见招标文件 |

- 技术规格

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 心电监护仪 | - 整机要求： - 一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。 - ≥10英寸彩色液晶，分辨率≥800*600 - 安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 - 监护仪设计使用年限≥10年。 - 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，体温，脉率等参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。 - 监测参数： - 心电 - 具有智能导联脱落和多导同步分析功能具有强大的心电抗干扰能力； - 具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍； - 标配支持≥27种实时心律失常分析，房颤、室颤、停搏、SVCs/min等， - 具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况; - 具有QT/QTc测量功能。 - 无创血压 - 配置无创血压测量，提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式。 - 具有辅助静脉穿刺功能。 - 具有血压动态分析监测界面。 - .血氧 - 血氧测量范围：0%-100%； - 脉率测量范围：≥30bpm-250bpm； - 体温 - 具备双通道体温和温差参数的监测,支持体表和腔内两种体温探头类型。 - 系统功能 - 支持多种界面显示包括常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏/半屏、单血氧等； - 用户可自定义调节界面布局波形和参数功能； - 支持计时器功能，可以同时显示≥4个计时器； - 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能； - 具有药物计算和滴定表、肾功能计算、氧合计算、通气计算等功能； - 支持≥1000组NIBP列表、≥1000组报警事件、≥72小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾； - 其他 - 产品通过国家III类注册，具备FDA认证，CE认证。 - 须配备配套中央监护系统，并负责连接。 - 整机质保期≥3年。 |
| 二 | 高端床旁监护仪 | - 整机要求： - 一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。 - ≥10英寸彩色液晶，分辨率≥800*600 - 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，体温，脉率等参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。 - 内置锂电池，插槽式设计，配备高容量电池工作时间≥4小时。 - 安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 - 监护仪设计使用年限≥10年。 - 心电： - 具有智能导联脱落和多导同步分析功能 - 具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心 - 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析。 - 具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况; - 具有QT/QTc测量功能。 - 血氧 - 支持指套式血氧探头，防水等级：≥IPX2； - 血氧测量范围：0%-100%； - 脉率测量范围：≥30bpm-250bpm；。 - 无创血压 - 配置无创血压测量，提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，并提供血压动态分析监测界面。 - 具有辅助静脉穿刺功能。 - 体温 - 具备双通道体温和温差参数的监测,支持体表和腔内两种体温探头类型。 - 有创血压 - 配备双通道/四通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册认证。 - 呼末二氧化碳监测（主流式或旁流式） - 系统功能： - 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能； - 支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏/半屏、单血氧等多种界面； - 用户可自定义调节界面布局波形和参数功能； - 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器； - 具有药物计算和滴定表、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算功能； - 支持≥1000组NIBP列表、≥1000组报警事件、≥72小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾。 - 其他 - 产品通过国家III类注册，具备FDA认证，CE认证。 - 整机质保期≥3年。 |
| 三 | 医用电动病床 | - 技术规格及服务招标要求 - ▲床板长≥2000mm；全长≥2200mm；床板宽≥860mm；护栏使用时，整体宽度≤980mm；（提供公开发行的彩页，且在市场监督管理局备案具备广告批文文号，相关参数在彩页上标注） - 电动床电动控制功能：背部升降≥0-70°；膝部升降≥0-25°； 头低脚高0-12°；头高脚低0-12°；整体高低升降范围≥350mm 。 - ▲具有一键式心脏椅位、水平位功能；（提供公开发行的彩页，且在市场监督管理局备案具备广告批文文号，相关参数在彩页上标注） - ▲床板采用优质冷轧钢板一次冲压成型。 - 床头尾板采用高密度聚乙烯（HDPE）材料一体吹塑成型。 - 床头尾板内侧分别设计≥2处锁定装置，锁定卡扣装置在紧急时能徒手拆卸。均有方便推行的把握手柄，分别设计≥2处推行防滑坡度设计；（提供相关实物图片） - 床尾板设置安全指示标签，降低医疗意外发生率。 - 护栏为四片分体式结构，头侧护栏可随床体的功能同时动作；头侧护栏上设置易于抓握的离床辅助把手，非镂空设计（防止卡住造成伤害）可用作病人起立时的助力棒。（提供相关实物图片）护栏具有解锁防护设计，在受由内向外压力时无法打开，需从外向内压力方可打开。防止坠床的风险。 - 腿部护栏底部设置多功能孔，可用于悬挂引流袋尿袋等，也可根据临床实际需求悬挂其他配件（提供公开发行的彩页，且在市场监督管理局备案具备广告批文文号，相关参数在彩页上标注）。 - 脚轮采用直径≥125mm树脂脚轮，具有锁定、自由、直行三段式跷跷板中央控制锁定装， - 床尾侧设置刹车踏板≥2个，踏板上有操作标识；刹车踏板平板式设计，内衬为金属材质，质量稳定可靠。（提供相关实物图片） - ▲采用符合IEC60601-1医用认证标准的医用电机，数量≥4个。（投标时提供与投标产品同一型号第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，对应参数在检验检测报告中进行标注） - 床体配备手动CPR装置，置于床体背板后侧，可快速将背部恢复到水平位。 - 床板上配有束缚带孔及床垫止滑器孔≥14个。 - 床板两侧设引流袋挂钩（≥4个）。 - （提供实物图片材料） - 整体设计为防水型床，可用消毒药水冲洗，全床防腐蚀、防锈 - 电动床操作控制器（床靠背、床尾及整体升降功能）≥5个 - 蓄电池接头为快插快拔设计，具备蓄电池电量指示器，可以清晰提示电池用量状态； - 配有紧急停止按钮，可快速停止病床动作；（提供实物图片） - 配有床体最低位指示灯，方便医护人员夜间巡查确认病患安全体位；（提供公开发行的彩页，且在市场监督管理局备案具备广告批文文号，相关参数在彩页上标注。） - ▲医用电动床通过机械强度测试（如推力、冲击、粗鲁搬运等），测试结果应无任何损坏、无安全风险，无绝缘击穿。（投标时提供与投标产品同一型号第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，对应参数在检验检测报告中进行标注） - 床垫与床同一品牌，每床1张。 - 配置清单： - 冷轧钢喷涂床架1台； - 分体式升降护栏 4片； - 树脂头尾板（吹塑成型、可拆卸） 1套； - 专业医用电机4只；电动及手动CPR装置 1套； - 护士操控面板2个；患者操控面板2个；手持式遥控器1个； - 医用脚轮4只；中控刹车系统1套 ； - 床垫止滑器2个；床侧引流袋挂架4个；标准输液架插孔4个； - 蓄电池1个；高密度海绵床垫1张。 - 整机质保期≥3年。 |
| 四 | 医用多功能床垫 | - ▲具有监管部门认证的翻身功能(注册证或注册检报告可体现)，翻身角度多档可调，空载达到≥32（士10%）度翻身角度。(需提供医疗器械注册检报告相关页复印件) - 可输入体重后自动调节气垫压力。 - 并具备与翻身功能联动的充气式可升降式防侧滑侧护挡。 - 具有波动减压模式，波动周期10min/15min/20min/25min多档位可选。 - 采用复合有机硅季铵盐的防水透气面料，具有3D高弹网格织物层，具有乳胶层且厚度不大于1CM，避免阻隔波动减压功能。 - 具有可升降的防头颈侧歪头枕。 - 床垫厚度≥10CM，给病床侧护板预留足够安全高度。 - 工作噪音≤45分贝。 - 双气泵，充气速度为≥30L/min,5分钟内能充满床垫，断电可提供12小时气压维持。 - 最大承重≥135kg。 - 整机质保期≥3年。 |
| 五 | 输液信息采集系统 | 一、输液信息采集系统 1.输液信息采集系统需通过NMPA三类注册证 2.整机设计使用年限≥10年，需提供证明材料 3.输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，可组合成2/4/6/8等通道 4.通过中央站可远程控制系统内输液泵、注射泵，支持速度、预置量、快进等参数远程设置及更改。 5.▲输注泵可升级与同品牌监护仪互联，在监护仪上显示药物体征联动界面，包括过往24/12/8/4/2小时生命体征趋势和药物流速同屏同时间轴查看，帮助评估用药效果。 二、注射泵（数量≥4台/套） 1.注射泵需通过NMPA三类注册证 2.整机使用期限≥10年，需提供证明材料 3.注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5% 4.速率范围：≥0.01-2200ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h 5.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 6.支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； 7.注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作 8.主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全 9.8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能 10.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件） 11.可选TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型 12.▲可选PCA模式，PCA模式支持病人自控镇痛 13.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术 14.支持药物库，可储存5000种药物信息 15.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色 16.压力报警阈值至少15档可调，最低可设置50mmHg 17.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 18.▲具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 19.信息储存：可存储3500条的历史记录 20.电池工作时间≥5小时@5ml/h 21.防异物及进液等级≥IP33 三、输液泵（数量≥2台/套） 1.整机使用期限≥10年，需提供证明材料 2.输液泵需通过NMPA三类注册证 3.支持输血功能，并提供证明文件 4.具备肠内营养液输液功能，并提供证明文件 5.输液精度≤±5% 6.速率范围：0.1-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h 7.快进流速范围：0.1-2300ml/h 8.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 9.泵门智能电动控制，可自动关闭或打开 10.智能电动止液夹，能自动感应输液管是否装载到位，并自动关闭或打开止液夹，无需手动操作 11.主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全 12.8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式；具备联机功能 13.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件） 14.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术 15.支持药物库，可储存5000种药物信息。 16.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色 17.压力报警阈值至少15档可调，最低可设置50mmHg 18.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 19.▲具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 20.具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化 21.具备双空气传感器，检测管路内气泡大小，双重保障，防止气泡漏检漏报 22.具备气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警 23.▲无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警 24.信息储存：可存储3500条的历史记录 25.电池工作时间≥5小时@25ml/h 26.防异物及进液等级IP33 四、整机质保期≥3年。 |